XENIA

Sistema di Lettura Laser con Differenti Angoli di Lettura

Analisi Ematologica

- 5 Parti differenziali

- Alta sicurezza dei risultati.

- Bassi costi di gestione

WBC Differential

- Lym #, Mon #, NEU #, Bas #, Eos #

- Lym %, Mon %, NEU %, Bas %, Eos %

Parametri Letti dalla Macchina:

- WBC        Hb

- RBC         Hct        MCV        MCH        MCHC         RDW

- Plt             Pct        MPV         PDW

- Doppia lettura Di ogni cellula

- Determinatione delle cellule con metodo ELETTRICO e OTTICO (LASER)

5 Istogrammi

- RBC, Plt, WBC (DC LMN ME)

Velocità Operativa:

- Circa. 75 tests / ora.

Campionamento

- Sangue intero paziente

- Solo Plt

- Solo Hb

- Prediluizione con Capillare

- Diluente

- Controllo

- Calibratore

- Fixed time (clear solution, PRP, PLT concentrates, ...)

Volume del Campione

- Capillare : 25µL

- Diretto (apert/Chiuso) : circa 150µL

- Manuale (Solo Aperto) : circa. 180µL

- AutoSampler (Chiuso) : circa. 285µL

Technologia

- Impedenza Elettrica

- Lettore Ottico Laser non a semiconduttore ma allo stato solido

- Diversi angoli di lettura della luce Laser per la lettura.

- Alta Efficenza della Luce Laser  (CEA Patent)

- Doppio Fuoco Idrodinamico 

Precision

- WBC ≤ 3.0 % (at 7.0 Giga/L)

- RBC ≤ 1.5 % (at 4.5 Tera/L)

- Hb ≤ 1.5 % (at 140g/L)

- MCV ≤ 1.0 % (at 87fL)

- Plt ≤ 5 % (at 250 Giga/L)

Linearity

- Parameter Range Limit Unit

- WBC 0.1 to 450 ± 0.3 or 3 % Giga/L

- RBC 0.5 to 8.5 ± 0.05 or 3 % Tera/L

- Hb 25 to 250 ± 0.3 or 3 % g/L

- MCV 45 to 130 ± 2.0 or 3 % fL

- Plt 10 to 4000 ± 10 or 7 % Giga/L

Size & Weights

- H x W x D (cm) - Kg

- Analytical module : 54 x 56 x 56 cm - 40 Kg

- Compressor : 17 x 42 x 60 cm - 18 Kg

Power Requirement

- 230 V/50Hz or 115 V/60Hz

Power Consumption

- 1 000 VA

Opzioni

- Bar Code Reader Interno

- Auto Sampler (Con ozenza bar code reader)

- Bar Code Symbology (Codabar, Code 39, Code 128, MSI, Interleaved 2 of 5)